（一）采购情况

项目制作清单表

| 采购项目 | 数量（套应用） |
| --- | --- |
| 基于虚拟现实的线上虚拟诊室视力检查应用程序 | 1 |
| 基于虚拟现实的线上虚拟诊室对比敏感度检查应用程序 | 1 |
| 基于虚拟现实的线上虚拟诊室视野检查应用程序 | 1 |
| 基于虚拟现实的线上虚拟诊室立体视检查应用程序 | 1 |

（二）服务要求

| 2.1.1 视力 检查程序要求 |  |
| --- | --- |
| 程序语言 | JS、C# |
| 搭载平台 | Web（Chrome内核、IE内核）、UNITY、Blender、ESP32 |
| 应用硬件 | 主流安卓VR、安卓手机Android、苹果手机IOS系统、微信小程序、H5（必要时，需额外开发交互、传感器硬件、物联网芯片应用） |
| 精确度要求 | 单个像素精度程序控制、灰阶操作深度≥9位 |
| 运行效率 | 无缓存打开速度≤1秒 |
| 内容要求 | 符合国标GB115533视力表视标设计标准、以及呈现亮度要求 |
| 可用性 | 有成熟、可选、可改的用户交互界面（UI）方案 检查流程符合常规视力检查流程，并具有易用性、文字少（语音交互优先）的特点 |
| 兼容性 | 可用于市面上主流的VR设备以及移动端设备 包括但不限于：Oculus、Pico、GOOVIS、华为、苹果、微软的主流机型 |
| 2.1.2 对比敏感度 检查程序要求 |  |
| 程序语言 | JS、C# |
| 搭载平台 | Web（Chrome内核、IE内核）、UNITY、Blender、ESP32 |
| 应用硬件 | 主流安卓VR、安卓手机Android、苹果手机IOS系统、微信小程序、H5（必要时，需额外开发交互、传感器硬件、物联网芯片应用） |
| 精确度要求 | 单个像素精度程序控制、灰阶操作深度≥9位 |
| 运行效率 | 无缓存打开速度≤1秒 |
| 内容要求 | 符合CSV-1000、OPTECT6500产品设计标准 |
| 可用性 | 有成熟、可选、可改的用户交互界面（UI）方案 检查流程符合常规对比敏感度（CSV-1000为参照）检查流程，并具有易用性、文字少（语音交互优先）的特点 |
| 兼容性 | 可用于市面上主流的VR设备以及移动端设备 包括但不限于：Oculus、Pico、GOOVIS、华为、苹果、微软的主流机型 |
| 2.1.3 视野 检查程序要求 |  |
| 程序语言 | JS、C# |
| 搭载平台 | Web（Chrome内核、IE内核）、UNITY、Blender、ESP32 |
| 应用硬件 | 主流安卓VR、安卓手机Android、苹果手机IOS系统、微信小程序、H5（必要时，需额外开发交互、传感器硬件、物联网芯片应用） |
| 精确度要求 | 单个像素精度程序控制、灰阶（亮度）操作深度≥9位 |
| 运行效率 | 无缓存打开速度≤1秒 |
| 内容要求 | 符合国标Humphrey为代表的视野检查设计标准（点阵、策略） |
| 可用性 | 有成熟、可选、可改的用户交互界面（UI）方案 检查流程符合常规视力检查流程，并具有易用性、文字少（语音交互优先）的特点 |
| 兼容性 | 可用于市面上主流的VR设备以及移动端设备 包括但不限于：Oculus、Pico、GOOVIS、华为、苹果、微软的主流机型 |
| 2.1.4 立体视 检查程序要求 |  |
| 程序语言 | JS、C# |
| 搭载平台 | Web（Chrome内核、IE内核）、UNITY、Blender、ESP32 |
| 应用硬件 | 主流安卓VR（必要时，需额外开发交互、传感器硬件、物联网芯片应用） |
| 精确度要求 | 单个像素精度程序控制、灰阶操作深度≥9位 |
| 运行效率 | 无缓存打开速度≤1秒 |
| 内容要求 | 符合金标准Titmus为代表的立体视检查设计标准（视差、距离校准） |
| 可用性 | 有成熟、可选、可改的用户交互界面（UI）方案 检查流程符合常规视力检查流程，并具有易用性、文字少（语音交互优先）的特点 |
| 兼容性 | 可用于市面上主流的VR设备以及移动端设备 包括但不限于：Oculus、Pico、GOOVIS、华为、苹果、微软的主流机型 |

三、制作要求

（一）整体制作要求

要求详细参与项目全过程（包括项目前期讨论、开发阶段、测试阶段、验证阶段）

项目制作要求

| 流程 | 人员配置 | 服务项目 |
| --- | --- | --- |
| 前期准备 | 项目负责人、项目经理、开发技术人员 | 充分沟通项目需求，落实实际项目需求细节。并完成： 《项目开发日程》1份、 《软件框架设计》4份 |
| 开发阶段 | 开发人员若干名 | 实施开发，每月至少1次以项目组会形式进行进程沟通 |
| 测试阶段 | 测试人员若干名 | 测试应用程序的可用性、兼容性、运行效率，并公开汇报给双方人员 |
| 验证阶段 | 后期修改常驻眼科中心技术人员 | 根据要求进行跟进修改。 |

四、其他要求

1.交货期：最终按具体项目实施为准。

2.质量要求：一次性验收合格。

3.产品交付：可运行代码4套及测试日志交付